## Risikovurdering
Risikovurdering - utsettelse av årlig kontroll av Boomerang-sensorer pga pandemi
Link til prosedyre: Risikovurdering, beskrivelse av metode ID:12085
Divisjon/Klinikk: Avd.for med.mikro |  |  |  | Avdeling/Enhet:
Ansvarlig for risikovurdering: Christina M |  |  |  | Deltakere i risikovurdering: Christina (kval.koordinator), Inge (IT-koordinator), Anita Espedal (kvalitetskoordinator ITM)
Dato start: 17/3-21
Dato ferdigstilt: 07.04.21 Signatur (ansvarlig):
Nr | Kategori (HMS, kvalitet, ytre miljø, omdømme, økonomi,pasientsikkerhet, drift) | Fare/Trussel/ Uønsket hendelse | Beskrivelse av konsekvens | Evt.eksisterende tiltak som allerede er iverksatt/besluttet iverksatt | Risiko (S= Sannsynlighet, K= konsekvens) |  |  |  | Ytterligere tiltak | Ansvarlig for tiltak | Frist | Restrisiko etter ytterligere tiltak |  |  |  | Kommentar
[5 empty] | S | X | K | Risiko-nivå |  |  |  | S | X | K | Risiko-nivå
1 | Kvalitet | Årlig kontroll av sensor utføres ikke | Sensoren er tilsynelatende innenfor temperaturintervall, men reelt sett kan den være utenfor. | Erfaringen med Boomerang etter flere års bruk*: Det er små variasjoner mellom referansetermometer og Boomerangsensorer i årlige kontrollmålinger. "Drifting" har aldri blitt opplevd, men kan i realiteten inntreffe. Se risiko nr.2 | Moderat | ModeratModerat | Moderat | Middels | [7 empty] | * Boomerang ble tatt i bruk i 2013. Vi har aldri hatt temperatursensorer som drifter eller må tas ut av drift pga feil.
2 | Kvalitet | Sensor viser feil temperatur: "drifter" | Feil blir ikke oppdaget fordi det ikke gjøres en årlig kontroll. | De aller fleste av våre kjøl/frys og inkubatorer har i tillegg en intern sensor i et display. Avvik fra angitt temperatur vil bli fanget opp der. Dette kan imidlertid ta litt mer tid enn om dette ble varslet i Boomerang. | Liten | LitenModerat | Moderat | Middels | Det skrives en prosedyre forenklet kontroll av sensorene: 1. Det skilles på hvilke sensorer som MÅ kontrolleres årlig: se trussel nr.6 og 7. 2. Det legges inn i grafen per sensor et intervall som viser tidsrommet siden forrige kontroll og frem til i dag. Grafen vil vise om sensoren (kjøleskap/frys/inkubator har holdt en relativt jevn temperatursyklus gjennom denne perioden. I tillegg testes alarm. I de tilfeller man ser at dette ikke er stabilt over tid: prioriteres for kontroll først. Kontrollen dokumenteres i et word-dokument. Prosedyre oppdateres. 3. Det gjennomføres en endringsrapport ved innføring av kontrollintervall hvert 2.år. Word-dok i pkt 1 legges ved. | Christina | 2021-04-12 | Liten | LitenLav | Lav | Lav | 1. Forenklet kontroll må legges inn prosedyre: kontroll av graf og kontroll av alarm-funksjon.
3 | Kvalitet | Sensor ikke lenger er funksjonell | Overvåkingen uteblir og det kan dermed ikke dokumentes dersom temperaturintervall ikke overholdes. | Årlig kontroll vil uansett ikke kunne fange opp om en sensor begynner å nærme seg slutten av sin levetid. Sensorer som ikke lenger er funksjonelle, vil bli varslet på epost og sms til aktuelle brukere i Boomerang som uteblitt måling. Det er allerede rutine for å sette inn ny sensor eller manuell overvåking der Boomerang ikke benyttes. | Liten | LitenLav | Lav | Lav
4 | Kvalitet | Boomerangsensor kontrolleres kun hvert 2.år | Det går lenger tid før feil ved sensorens funksjoner oppdages. | Erfaring med Boomerang* tilsier at dette er lite sannsynlig. Feil ved sensoren vil kunne fanges opp ved alarmer. | Moderat | ModeratLav | Lav | Middels | Det innføres en forenklet kontroll som gjøres det året hvor sensoren ikke kontrolleres mot referansetermometer. Se over. | [6 empty] | * Boomerang ble tatt i bruk i 2013. Vi har aldri hatt temperatursensorer som drifter eller må tas ut av drift pga feil.
5 | Kvalitet | Angitte korreksjonsfaktorer (der dette er i bruk) i Boomerang fungerer ikke lenger etter hensikten | Sensor viser en forskjøvet graf i forhold til reell verdi. | I de fleste av vårt overvåkede utstyr, vil ikke dette ha stor betydning, da korreksjonsfaktorer er 1-2 grader. | Liten | LitenModerat | Moderat | Middels | Det kan være hensiktsmessig å gå over for å sjekke hvilket utstyr som eventuelt bør ha årlig kontroll. Se trussel 6 og 7.
6 | Kvalitet | Sensor på overvåket kjøleskap med kritisk utstyr, f.eks reagenser, blir ikke kontrollert årlig | Sensoren kan "drifte"; Kjøleskap har snevert temperaturintervall og temp kan fort komme utenfor dersom sensor "drifter": Utstyret kan bli ødelagt uten at dette fanges opp. Ytterste konsekvens: feil analyseresultat | Det er laget en oversikt over hvilke Boomerangovervåkede enheter som inneholder kritisk utstyr. Disse enhetene har både alarm og havarialarm aktivert. | Moderat | ModeratAlvorlig | Alvorlig | Middels | Fortsette med årlig kontroll av de aktuelle sensorene. De aktuelle sensorene er kartlagt i EQS 28851, "Boomerang - Nødrutine - Havari av utstyr" | Christina | 2021-05-15 | Liten | LitenLav | Lav | Lav
7 | Kvalitet | Sensor på overvåket fryseskap med kritisk utstyr blir ikke kontrollert årlig. | Sensoren kan "drifte"; innholdet kan bli ødelagt uten at dette fanges opp. Ytterste konsekvens: feil analyseresultat | Våre internkontrollsystemer skal fange opp feil ved reagenser. Frysevarer har også et mye større temperaturintervall enn kjøleskap, da fryseren vanligvis er på -20 grader.Våre to to alarmgrenser på både -10 og -5 skal kunne ivareta dette utstyret til tross for kontroll av sensor hvert 2.år. | Moderat | ModeratLav | Lav | Middels | Det gjennomføres en forenklet kontroll, se linje 2. | Christina | 2021-04-12 | Liten | LitenLav | Lav | Lav
7 | Drift | Levetiden til en Boomerangsensor er ukjent | Man vet ikke om en sensor plutselig kan slutte å fungere uten at dette blir fanget opp med en alarm. |  | Moderat | ModeratModerat | Moderat | Middels | ICU (leverandør) tas kontakt med for å få info om de forskjellinge sensorenes levetid og erfaring knyttet til kontrollrutiner m m. Ytterligere tiltak vurderes etter tilbakemelding. Tilbakemeling: "Enten fungerer sensoren eller ikke. Mekaniske påvirkninger kan forkorte levetiden, men sensoren vil da i så fall vise HELT feil eller ikke i det hele tatt. Uteblitt måling vil angis dersom sensor eller node ikke lenger fungere tilferdssillende." Dette medfører at man ikke trenger ytterligere tiltak her da man vil fange opp dersom målingene uteblir eller er utenfor range. | Christina | 2021-03-24 | Liten | LitenLav | Lav | Lav
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## Akseptkriterier og matrise
Helse Stavanger RISIKOMATRISE | [6 empty] | Sannsynlighet
[7 empty] | Har aldri hørt at dette kan skje | Liten sannsynlighet for at dette kan skje | Har hørt at det har skjedd | Dette skjer relativt ofte | Dette skjer til stadighet
Konsekvens | Drift | Mennesker - Liv og Helse | Ytre Miljø | Omdømme | Økonomiske og materielle verdier |  | Svært liten | Liten | Moderat | Stor | Svært stor
| Store deler av driften er satt ut av spill for en lenger (uholdbar) periode med svært alvorlige følger. | Tap av liv eller svært alvorlig skade på mennesker. Høygradig medisinsk invaliditet (> 50 %), svært nedsatt forventet levealder | Stort utslipp til vann, luft eller jord som gir varige skader på natur/vegetasjon.Utrydder vegetasjon/natur i området. Restitusjonstid over 10 år. | Ingen tillit. Negativ internasjonal medieoppslag. Svært negativ omtale i fagmiljø/presse. | Svært store økonomiske tap. | Svært alvorlig/kritisk
| Langvarig driftsstans på deler av tjenesten. Reduserer muligheten til å yte lovpålagte helsetjenester med alvorlige følger. | Irreversibel akutt eller kronisk helseskade med alvorlige følger/tap av leveår. Knyttet til prognosetap. | Større utslipp til vann, luft eller jord. Forårsaker større lokale skader på natur/vegetasjon. Kritisk skade på naturen , og det vil ta lang tid før naturen restituerer seg. (inntil 10 år) | Svært negativt omdømme. Nasjonal medieomtale og massiv negativ omtale i fagmiljø. | Større økonomiske tap. | Alvorlig
| Betydelig kvalitetsforringelse på deler av tjenesten. | Uheldige belastninger eller moderate skader på mennesker. Reversibel skade. Ikke knyttet til prognosetap. | Utslipp til vann, luft eller jord. Medfører lokale skader på natur/vegetasjon. Alvorlige skader på naturen, og det vil ta inntil et år for naturen å restituere seg. | Negative regionale medieoppslag og oppmerksomhet. Diskusjoner i fagmiljø/presse. | Moderate økonomiske tap. | Moderat
| Mindre kvalitetsforringelse på deler av tjenesten. Kan føre til skader dersom det ikke finnes reservesystemer. | Lettere, forbigående helseskader uten varig mén. | Etmindre utslipp. Skader ikke natur/vegetasjon. Kjapp restitusjonstid for naturen. | Gjentakende negative tilbakemeldinger. Negativ omtale i fagmiljø. | Mindre økonomiske tap. | Lav
| Påvirker ikke evnen til å yte tjenesten, men noe "plunder og heft". Ikke behov for reservesystemer | Får ikke betydning for mennesker. Ingen påviste skader. | Ingen miljøskade | Ingen tap av anseelse. Ingen medieoppslag. | Ubetydelig økonomiske tap. | Ubetydelig
Risikoevaluering
Risikoforhold uakseptable, tiltak påkrevd
Tiltak bør gjennomføres
Akseptabel risiko, tiltak ikke nødvendig

## Eksempel
Risikovurdering - Eksempel vold og trusler
Divisjon/Klinikk: |  |  |  | Avdeling/Enhet:
Ansvarlig for risikovurdering: |  |  |  | Deltakere i risikovurdering:
Dato: 20.08.2016
Nr | Kategori (HMS, kvalitet, ytre miljø, omdømme, økonomi,pasientsikkerhet, drift) | Fare/Trussel/ Uønsket hendelse | Beskrivelse av konsekvens | Evt.eksisterende tiltak som allerede er iverksatt/besluttet iverksatt | Risiko (S= Sannsynlighet, K= konsekvens) |  |  |  | Ytterligere tiltak | Ansvarlig for tiltak | Frist | Antatt restrisiko |  |  |  | Kommentar
[5 empty] | S | X | K | Risiko-nivå |  |  |  | S | X | K | Risiko-nivå
1 | HMS | Pasient/pårørende angriper personell med stikkende redskap. Mulig årsak: utagerende person med tilgang til stikkende/farlig redskap | Alvorlig personskade | Sjekke sykehistorien før pasient legges inn | Moderat | ModeratSvært alv/kritisk | Svært alv/kritisk | Høy | 1. Fjern stikkende redskaper hvor en mistenker at utagering kan oppstå. - sjekk ansattes uniform - vurder å benytte engangsbestikk ved matservering 2. lag sjekkliste for klargjøring av rom ved mottak av utagerende pasient 3. opplæring av personell i forhold til utagering og vold | 1. Alle ansatte 2. Fagansvarlig 3. Avdelingsleder | 1. Kontinuerlig 2. XX 3. YY | Liten | LitenSvært alv/kritisk | Svært alv/kritisk | Middels
2 | Pasientsikkerhet | Pasient angriper medpasient ved utagerende adferd | Alvorlig pasientskade | Rutine for bruk av skjerming TMA-kurs for alle ansatte | Moderat | ModeratSvært alv/kritisk | Svært alv/kritisk | Høy | 1.Retningslinjer for kommunikasjon mellom pasienter i fellesrom 2. Tilstrekkelig bemanning i henhold til bemanningsplan 3. Kartlegge kompetansebehov for håndtering av vold og trusler | 1. Seksjonsleder 2. Seksjonsleder/Postleder 3. Postleder | 1. Innen xx 2. Kontinuerlig 3. Innen xx | Liten | LitenAlvorlig | Alvorlig | Middels
3 | Økonomi | Pasientrom blir rasert | Ødeleggelse av utstyr og inventar | Fastvakt ved utagering hos pasienten | Liten | LitenAlvorlig | Alvorlig | Middels | Fjerne unødvendig utstyr og inventar | Ansvarlig helse-personell | XXX | Liten | LitenLav | Lav | Lav | Tilstrebe å benytte allerede klargjorte rom til utagerende pasienter
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Excel tips
Linjeskift i samme celle: Hold inne ALT-tasten og klikk enter
Flytte markør til ny celle: Bruk piltaster for å gå til neste celle eller flytte deg i arket
Zoom ut for å se større deler av skjema ved å klikke på minus-tegnet nederst til høyre på siden
Zoom inn for å se mindre deler av skjema ved å klikke på pluss-tegnet nederst til høyre på siden
Utskrift Ved utskrift av skjema kan det være hensiktsmessig å skrive ut som pdf-fil. (Klikk Fil, lagre som, endre filtype til pdf og skriv ut)

## Rullegardin
Sannsynlighet |  | Konseskv
Svært liten | 1 | Ubetydelig | 1
Liten | 2 | Lav | 2
Moderat | 3 | Moderat | 3
Stor | 4 | Alvorlig | 4
Svært stor | 5 | Svært alv/kritisk | 5
HMS
Kvalitet
Ytre miljø
Omdømme
Økonomi
Pasientsikkerhet
Drift